Алгоритм работы.
Регистры modbus:
Holding Registers: кол-во 6, с 0 по 5 регистр - 0 — задаваемая частота, 1 - длительность импульса, пример записи 33 это 3.3мкс, 2 — номер канала ацп, 3 — кол-во замеров в одном импульсе, 4 - сдвиг триггера в мкс, пример записи 333 — 3.33мкс, 5 байт — усреднение,
Input Registers: кол-во 9, с 0 по 8 регистр — Упр. НЭ, Упр. I накала, изм. U катода, упр. U катода, упр. ВЭ, изм. I накала, изм. НЭ, изм. U накала, изм ВЭ. Все измеряется в мВ.
Discrete Inputs: кол-во 6, с 0 по 5 бит — ВКЛ. НАКАЛ, ВКЛ. У.Э., ВКЛ. -25кВ, ВКЛ. НЭ\ВЭ, Блок накала ГОТОВ, Фактическое состояние оцифровки (1 — идет, 0 — нет).
Coils: кол-во 2, с 0 1 бит — ВКЛ. Сигнал старт, ВКЛ. Оцифровку.
Адреса с которых начинаются регистры:
REG_INPUT_START 31001
REG_HOLDING_START 41001
COILS_START 00001
DISCRETE_START 10001

Микроконтроллер STM32F446RET6:
Используемая переферия: UART5, ADC1 (10-битный) - для оцифровки импульса, ADC2 (12-битный) — для оцифровки постоянных значений, TIM1 (таймер) — для генерации основной частоты, TIM2 — для сдвига начала старта АЦП, TIM4 — для генерации сигнала «СТАРТ», а также старта АЦП. Частота таймеров 72 Мгц.
Контроллер и ПК общаются по последовательному порту (COM-порт или Serial Port).
Контроллер использует переферию UART, для связи с ПК используется USB-TTL конвертер на основе чипа CH340. Конвертер преобразует UART в USB пакеты для последующего чтения на ПК.
Контроллер в modbus — slave. При отправке Modbus запроса на контроллер происходиит следующее: контроллер входит в прерывание, измеряет обычные АЦП входы, если запрос был чтением Input регистров, отвечает на запрос. Если были затронуты регистры управления сигналом «СТАРТ» (некоторые из holding — частота, длительность), то сразу же изменяются параметры таймеров, отвечающих за этот сигнал. Если были затронуты регистры управления оцифровкой, то параметры оцифровки изменются лишь после завершения одного цикла оцифровки (об этом подробно позже). Если были затронуты Coils, то сигнал «СТАРТ» влючается моментально, оцифровка — почти моментально.
Опорное напряжение АЦП вычисляется на основе опорного напряжения контроллера. Это напряжение записывается в регистр по конркетному адресу ещё на этапе изготовления.
Как происходит оцифровка. 10-битный АЦП на частоте 36 Мгц дает около 2.78 выборки в одну мкс. С каждым новым импульсом старт АЦП сдвигается на 1/72 мкс. Таким образом, с учетом длительности между выборками — около 360 нс — нам необходимо сделать 26 (26 * 1/ 72 = около 360 нс) сдвигов (именуются как N_FRAMES в коде) на 1 / 72 мкс. В результате получаем частоту дискретизации около 72 Мгц. Длительность осциллограмы определяет кол-во замеров (именуется как N_SAMPLES в коде) за один импульс. Например, 16 замеров даст нам 16 / 2.78 = (около) 5.7 мкс.
Более подробно как работает старт АЦП. Канал 4 TIM4 запускает TIM2 канал 2, период которого сдвигается на 1 такт (т. к. частота 72 Мгц, то сдвигается на 1/72 мкс). Канал 2 TIM 2 запускает уже сам АЦП, который после совершения N_SAMPLES замеров останавливается, сдвигает канал 2 TIM2 и запускается вновь. И так 26 раз.
Сам старт АЦП можно сделать несколько (до 5 мкс) раньше самого импуьса. Это достигается изменением параметров канала 4 TIM4. Что-то схожее со сдвигом тригера по горизонтали на осциллографе.
Один цикл оцифровки включает себя необходимое кол-во замеров (N_SAMPLES) с учетом 26 сдвигом (N_FRAMES). То есть всего 16-битных (АЦП 10-битный, старшие биты заполнены нулями) значений будет N_FRAMES * N_SAMPLES. В начале каждого цикла оцифровки происходит установка стартовых значений, а в конце оцифровки происходит конвертация полученных значений в напряежние (мВ) и отправка по UART этих данных. Так как UART отправляет по-байтово, то общее кол-во отправляемых байт будет равно 2 * N_FRAMES*N_SAMPLES + 4, где 4 байта — маркеры начала и конца пакета АЦП (кадр АЦП). Кол-во циклов оцифровки не ограничено, это означает, что по линии отправке данных (Tx UART) будут идти как и пакеты АЦП, так и пакеты Modbus, но пересекаться они не могут.

Приложение на ПК:
Как работает Modbus. Приложение на ПК имеет все те же регистры, что и у контроллера. По истечении времени (600 мс) или принудительно происходит синхронизация регистров ПК и контроллера. То есть все управляющие параметры (сигнал «СТАРТ», оцифровка) записываются в регистры modbus на пк и только потом синхронизируются. Неуправляющие регистры (Input Registers), которые в хранят данные оцифровки постоянного уровня, сначала после синхронизации попадают в регистры на ПК и лишь затем они выводятся на экран. Схоже реализовано и приложение Modbus Poll. Там аналогично есть внутренняя (на ПК) таблица, которая постоянно обновляется и перезаписывается.
Как работает оцифровка. Приложение получает пакет данных АЦП, расшифровывает его (в результате получаем массив значений напряжений), аналитически (на основе сдвига на 1/72 мкс) выясняет приблизительное время каждого замера, применяет фильтры и строит график. Средняя же точка вычисляется следующим образом: с каждого пакета АЦП берется нужное значение (индекс которого мы меняем ползунком внизу осциллограммы), складывается с новым значением прошлое значение и делится на два. Таким образом, через несколько кадров АЦП мы получаем значение средней точки.

Более подробно про получение и отправку данных:
Часть приложения ПК (назовем ее manager_thread) (которая запускается в отдельном потоке) отвечает за чтение последовательного порта и запись туда. Эта часть разделяет пакеты Modbus и АЦП (у них разная структура), проверяет их корректности и загоняет эти пакеты в два разных буфера — Modbus и АЦП соответсвенно (буфер является очередью FIFO). Из этих двух разных буферов остальные части приложений и читают по мере необходимости. Если приожение хочет что-то записать в последовательный порт, то оно добавляет этот запрос в буфер (очередь FIFO) в manager_thread. Когда дело доходит до записи (а это тогда, когда нет данных для чтения), manager_thread последовательно отправляет запросы из этого буфера. То есть напрямую писать и читать из последовательного порта может только manager_thread! Необходимость manager_thread обусловлена требованием одновременно читать и воспроизводить и кадры АЦП (для отрисовки средней точки), и данные уровней потенциометра и блока ДМ25.
Еще одна часть (назовем ее modbus_thread) приложения ПК (которая также запускается в отдельном поток) как раз отвечает за чтение и отправку именно Modbus пакетов. modbus_thread синхронизирует принудительно или по таймеру регистры ПК и контроллера, путём получения пакетов modbus от manager_thread. Основная часть приложения (графическая) получает сигнал от modbus_thread, что регистры обновились, и их отрисовывает.
Другая часть (назовем ее adc_thread) приложения ПК (которая аналогично запускается в отдельном потоке) отвечает за получение кадров АЦП от manager_thread и их дальнейшую обработку. Основная часть приложения (графическая) получает сигнал от adc_thread, что данные готовы, и их отрисовывает.
Отдельный поток означает параллельную (почти) работу этих частей приложений.
То есть существуют по крайней мере четыре части приложения, которые работают параллельно — manager_thread, modbus_thread, adc_thread и графическая часть.